PRODOTTO / *PRODUCT* **: CLED AGAR PER SLIDE OXOID**

LOTTO / *BATCH* :**<lt> ${key}**

DATA PRODUZIONE/*PRODUCTION* *DATE*: **<pdate>**

DATA SCADENZA / *EXP. DATE* : **<exp>**

**CARATTERISTICHE FISICHE / *PHYSICAL CHARACTERISTICS***

| **Terreno / *Medium*** | **Aspetto/** | ***Appearance*** | **Colore/** | ***Colour*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disidratato/*Dehydrated* | Omogeneo/ | *Homogeneous* | Beige | Beige |
| Pronto / *Ready* | leggerermente opalescente | *slightly opalescent* | Verde-bluastro | *Bluish-green* |

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS***

| Tempo di incubazione / *Incubation time* | 18 h - 24 h |
| --- | --- |
| Temperatura / *Temperature* | 37 °C ± 2 °C |
| Modalità di incubazione / *Procedure of incubation* | √ O2 CO2 |

| **Medium** | **CLED AGAR PER SLIDE OXOID** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Microorganism*** | **Theorical results** | | | **Result of conformity** | |
| *Growth* | *Colour* | | *Growth* | *Colour* |
| *Escherichia coli ATCC 25922* | + |  | Yellow | ⌧ | ⌧ |
| *Klebsiella pneumoniae ATCC 13883* | + |  | Yellow | ⌧ | ⌧ |
| *Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853* | + |  | Green | ⌧ | ⌧ |
| *Staphylococcus aureus ATCC 25923* | + |  | Yellow | ⌧ | ⌧ |
| *Streptococcus faecalis ATCC 19433* | + |  | Yellow | ⌧ | ⌧ |
| *Proteus mirabilis ATCC 25933* | + |  | Green | ⌧ | ⌧ |
| *pH at 25 °C* | 7.3 ± 0.2 | | | **<ph>** | |
| **(+)** = *Crescita* / *Growth* **( −)** = *Inibizione* / *Inhibition* **(±)***=Inibizione parziale/Partial inhibition* | | | | | |

LOTTO/BATCH <id> Idoneo / Approved <nid> Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE: **<fcont>** Il Responsabile prove, controlli e collaudi

*Quality Control Manager*

(Dr.ssa S. Scapellato)

